= ТР- 30мА - МИЭЭ  =

ТЕСТЕР РОЗЕТОК

ТР- 30мА-МИЭЭ

Паспорт

Наименование изделия: Тестер розеток ТР-30мА-МИЭЭ.

Разработчик и изготовитель:

ООО  НПФ  МИЭЭ «Приборы Мосгосэнергонадзора»,

105425, г. Москва Щелковский проезд 13А, стр. 1

тел/факс  8(495) 652-39-89

- Назначение

Тестер розеток предназначен для проверки правильности подключения контактов электрических розеток и проверки правильности подключения автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (ВДТ), на ток срабатывания до 30 мА. Он позволяет выявить неподключенные и неправильно подключенные контакты.

Технические характеристики:

- номинальное напряжение, В                               220 ± 10 %

- частота переменного тока, Гц                                 50 ± 5 %

- габаритные размеры тестера не более, мм          58(58(38

- масса, не более кг                                                               0,1

- номинальный ток при проверке ВДТ                       >30 мА

- класс защиты                                                                    IP20

2.	Конструкция

На лицевой стороне корпуса тестера размещены 
пять светодиодов: верхние три, расположенные горизон-
тально, индицируют правильность подключения провод-
ников в розетке,  четвертый (Ф)  служит для индикации 
фазного провода для правильного подключения тестера 
к розетке. Пятый (ТОК) указывает на протекание тестового тока для срабатывания ВДТ. Выключатель (S1) предназна-
чен для проверки правильности подключения автомати-
ческих выключателей, управляемых дифференциальным 
током (ВДТ). При нажатии и удержании выключателя 
между фазным и защитным проводниками протекает ток 30 мА, о чем сигнализирует светодиод (ТОК). На боковой поверх-
ности  находится контактный электрод. При правильном подключении устройства, при прикосновении к которому загорается светодиод (Ф) на лицевой панели. Тестер ремонту 
не подлежит.

- Указания по эксплуатации

Не допускается:

- использовать изделие как указатель напряжения;

- эксплуатация изделия с механическими повреждениями;

Внимание!

Тестер розеток ТР-30мА-МИЭЭ средством измерения не является!

УЗО на ток  и время срабатывания проверяются специальными приборами!

4.	Проверка розеток и соединительных проводов

Вставить прибор в проверяемую розетку. При этом проследить, чтобы фазный проводник был подключен к левому контакту вилки тестера (со стороны бокового контактного электрода). Тестер готов к работе, если при касании контактного электрода загорается светодиод (Ф). Если этого не происходит, тестер неправильно вставлен в розетку или розетка не подключена. Перевернуть тестер и проверить результат.

После проверки правильности подключения по комбинации светящихся светодиодов сделать вывод о правильности подключения проводов в розетке (см. таблицу). При наличии в цепи ВДТ нажать кнопку S1. При этом загорается светодиод ТОК и должно произойти срабатывание ВДТ. Если светодиод светится, а срабатывания ВДТ не наблюдается, значит в розетке неправильно подключены  нулевой рабочий и защитный проводники, или защитный проводник имеет слишком большое сопротивление.

| ● | ● | ○ | Проводники подключены правильно |
| --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | Не подключены нулевой и защитный проводники |
| ○ | ● | ○ | Не подключен защитный проводник |
| ● | ○ | ○ | Не подключен нулевой проводник |
| ○ | ● | ● | Фазный проводник подключен и к защитному контакту розетки. Опасно! |
| ● | ○ | ● | Фазный проводник подключен и к нулевому контакту розетки. Опасно! |

Таблица комбинаций при правильном подключении тестера
к розетке (при прикосновении к контактному проводнику загорается светодиод (Ф).

Используемые символы:

○ – светодиод не горит;

● – светодиод горит

5.	Требования безопасности

- Проверьте тестер перед каждым применением  на заведомо исправном оборудовании.

- Тестер определяет правильность подключения нулевого и защитного проводников только при наличии ВДТ в проверяемой цепи.

## 6.   Комплектность:

-    тестер розеток ТР-30мА-МИЭЭ                                        1 шт.

-    паспорт                                                                                 1 шт.

-    футляр, пакет                                                                       1 шт.

# 7.   Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие Тестера розеток 
ТР-30мА-МИЭЭ  требованиям ТУ 422690-013-70268773-2014 
и при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленными ТУ, в течение 24 месяцев.

Штамп ОТК

# Text boxes

НОВИНКА